1. Būdas, skirtas kontroliuoti vibravimui purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) elemento (110), turinčio sandarintą negatyvaus poslinkio skysto vaisto rezervuarą (120, 186), elektros signalu, pateiktu per valdiklį (152, 172, 210), būdas apima:

valdymą per valdiklį (152, 172, 210) purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) elementą (110), panaudojant elektros signalą, kuris priverčia purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) elementą (110) vibruoti ir purkšti skysti, laikomą negatyvaus poslinkio skysčio rezervuare (120, 186), elektros signalas, apimantis srovę ir įtampą;

b e s i s k i r i a n t i s

matavimu per valdiklio (152, 172, 210) fazės poslinkio detektorių (240) fazės poslinkį tarp įtampos ir srovės elektros signalo, valdančio purkštuvą (100-a, 100-c, 151, 178, 260);

remiantis bent dalinai elektros signalo fazės poslinkiu, valdančiu purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) elementą (110), matuojamu fazės poslinkio detektoriumi (240), nustatymu per valdiklio (152, 172, 210), rezonansinį dažnio sekiklį (220) purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) elemento (110) rezonansinį dažnį reguliuojant per valdiklį (152, 172, 210), elektrinio signalo dažnį purkštuvui (100-a, 100-c, 151, 178, 260), kuriame artimas pastovios fazės poslinkis yra palaikomas tarp elektros signalo įtampos ir srovės ir purkštuvo elemento rezonansinis dažnis kinta kaip yra purškiamas skystis ir negatyvaus poslinkio slėgis kinta viduje sandarus vaistų rezervuaro (120, 186); ir

remiantis bent dalinai purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) rezonansiniu dažniu, nustatytu per valdiklio (152, 172, 210) rezonansinį dažnio sekiklį (220), nustatymu, panaudojant valdiklio (152, 172, 210) įtampos profilį (250), įtampos dydį elektros signalui prie pirmiausia rezonansinio dažnio tam, kad palaikytų pastovų purškiamo skysčio lašelių dydį ir dozavimą.

2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame negatyviai pasislinkęs skysčio rezervuaras (120, 186) veikia purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) elemento (110) rezonansinį dažnį tam, kad keistų pagal tai, kaip skystis yra išleidžiamas iš negatyvaus poslinkio skysčio rezervuaro (120, 186).

3. Būdas pagal 1 punktą dar apimantis, remiantis iš dalies purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) rezonansiniu dažniu, nustatytu per valdiklį (152, 172, 210), nustatymą per valdiklį (152, 172, 210), negatyvaus poslinkio slėgio purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) negatyvaus poslinkio skysčio rezervuaro (120, 186) viduje.

4. Būdas pagal 1 punktą, kuriame įtampos dydis yra apibrėžtas panaudojant saugomų reikšmių rinkinį, ir saugomų reikšmių rinkinys kinta priklausomai nuo skysčio negatyvaus poslinkio skysčio rezervuare (120, 186).

5. Įrenginys purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) elementui (110) valdyti pagal bet kurį 1 – 4 būdo punktą, įrenginys apima:

stiprintuvą (230), sukonstruotą tam, kad generuotų išėjimo bangos formos signalą, išėjimo bangos formos signalas apima išėjimo dažnį, išėjimo srovę ir išėjimo įtampą, kuriame išėjimo bangos formos signalas valdo purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) elementą (110) prie išėjimo dažnio;

fazės poslinkio detektorių (240), sukonstruotą nustatyti fazės poslinkį tarp išėjimo bangos formos signalo išėjimo srovės ir išėjimo įtampos;

rezonansinį dažnio sekiklį (220), sukonstruotą tam, kad generuotų kintančio dažnio bangos formos signalą, kuris yra įėjimas į stiprintuvą (230), kuriame:

bangos formos signalas kontroliuoja išėjimo dažnį, kintamas dažnis yra reguliuojamas remiantis išėjimo bangos formos signalo fazės poslinkiu, nustatytu per fazės poslinkio detektoriaus modulį; ir

įtampos profilį (250), sukonstruotą reguliuoti išėjimo bangos formos signalo išėjimo įtampą stiprintuvu (230), remiantis bangos formos signalo dažniu, generuojamu rezonansiniu dažnio sekikliu (220).

6. Įrenginys pagal 5 punktą, kuriame purkštuvas (100-a, 100-c, 151, 178, 260) turi negatyvaus poslinkio skysčio rezervuarą (120, 186), kuris veikia purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) elemento (110) rezonansinį dažnį tam, kad kistų, kaip skystis yra išleidžiamas iš negatyvaus poslinkio skysčio rezervuaro (120, 186).

7. Valdymo įrenginys pagal 5 punktą, kuriame stiprintuvo (230) išėjimo įtampa yra nustatyta panaudojant saugomą reikšmių rinkinį, ir saugomas reikšmių rinkinys kinta priklausomai nuo skysčio, saugomo negatyvaus poslinkio skysčio rezervuare (120, 186).

8. Valdymo įrenginys pagal 6 punktą, kuriame skystis saugomas negatyvaus poslinkio skysčio rezervuare (120, 186) yra vaistas.

9. Valdymo įrenginys pagal 5 punktą, kur valdymo įrenginys yra sujungtas su purkštuvu (100-c) rankiniame mazge.

10. Sistema, skirta kontroliuoti purkštuvo elemento vibravimą skysčio purškimui, sistema apimanti:

skysčio rezervuarą (120, 186), kuris yra pritaikytas laikyti skysčiui, kuris bus purškiamas;

purkštuvą (100-a, 100-c, 151, 178, 260), apimantį elementą (110), turintį daugelį angų, kurioje:

elementas (110) yra sukonstruotas vibruoti tam, kad purkštų skystį, išleidžiamą iš skysčio rezervuaro (120, 186), kur elementas yra valdomas elektriniu bangos formos signalu;

skysčio rezervuaro (120, 186) negatyvus poslinkio spaudimas kinta taip, kaip yra išleidžiamas skystis, laikomas skysčio rezervuare; ir

skysčio rezervuaras (120, 186) yra taip užsandarintas, kad oras iš supančios aplinkos iš esmės nepatektų į skysčio rezervuarą (120, 186), kai skystis saugomas skysčio rezervuare (120, 186) yra išleidžiamas; ir

valdiklį (152, 172, 210),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdiklis (152, 172, 210) apima

stiprintuvą (230), skirtą elektrinio išėjimo bangos formos signalo išvedimui,

fazės poslinkio detektorių (240), sukonstruotą nustatyti fazės poslinkį tarp išėjimo bangos formos signalo srovės ir išėjimo bangos formos signalo įtampos;

rezonansinį dažnio sekiklį (220), sukonstruotą tam, kad generuotų bangos formą, esančią išėjimu į stiprintuvą (230), bangos forma reguliuoja išėjimo bangos formos signalą, kur dažnis yra reguliuojamas remiantis fazės poslinkiu, nustatytu per fazės poslinkio detektorių (240) taip, kad stiprintuvas (230) išvestų išėjimo bangos formos signalą su artimu pastoviam fazės poslinkiui tarp išėjimo bangos formos signalo įtampos ir srovės, ir purkštuvo (100-a, 100-c, 151, 178, 260) elemento (110) rezonansinis dažnis keičiasi taip, kaip yra išduodamas skystis ir poslinkio slėgis keičiasi vaistų rezervuare (120, 186); ir įtampos profilis (250), suformuotas reguliuoti išėjimo bangos formos signalo įtampą, remiantis bangos formos dažniu, generuojamu rezonansiniu dažnio sekikliu (220).

11. Sistema pagal 10 punktą, kurioje purkštuvas (178) yra sukonstruotas būti sujungtas su ventiliatoriumi.

12. Sistema pagal 10 punktą, kurioje valdiklis yra sujungtas su purkštuvu (100-c) rankiniame mazge.

13. Sistema pagal 10 punktą, kurioje stiprintuvas (230) yra sukonstruotas tam, kad generuotų išėjimo bangos formos signalą, naudojant signalus iš rezonansinio dažnio sekiklio (220) ir įtampos profilio (250).

14. Sistema pagal 10 punktą, kurioje stiprintuvo (230) išėjimo įtampa yra nustatyta naudojant saugomas rinkinio reikšmes, ir saugomos rinkinio reikšmės kinta priklausomai nuo skysčio, laikomo skysčio rezervuare (120, 186).

15. Sistema pagal 14 punktą, kurioje skystis yra vaistas.