
1. Užpildytas, iki galo sterilizuotas švirkštas, skirtas injekcijai į stiklakūnį, apimantis cilindrą suformuojantį stiklinį korpusą (2), kaištį (10) ir stūmoklį (4), kur korpusas (2) apima išėjimo angą (12) išėjimo angos gale (14) ir kaištį, sumontuotą korpuse taip, kad kaiščio (10) priekinis paviršius (16) ir korpusas (2) sudaro kintamo tūrio talpą (18), iš kurios skystis (20) gali būti išstumiamas per išėjimo angą (12), kur stūmoklis apima stūmoklio kontaktavimo paviršių (22) priekiniame gale (24) ir strypą (26), besitęsiantį tarp stūmoklio kontaktavimo paviršiaus (22) ir galinės dalies (25), kur stūmoklio kontaktavimo paviršius (22) sumontuotas kontakte su kaiščiu (10) taip, kad stūmoklis (4) gali būti naudojamas stumti kaištį (10) link korpuso išėjimo angos galo (14), sumažinant kintamo tūrio talpos (18) tūrį, kur skystyje (20) yra akių tirpalas, kuris apima ranibizumabą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:
(a) švirkštas turi apie 0,5 ml nominaliai maksimalų užpildymo tūrį,
(b) švirkštas yra užpildytas tarp apie 0,03 ml ir apie 0,05 ml ranibizumabo dozės tūriu,
(c) švirkšto cilindras (2) apima nuo apie 5 µg iki apie 100 µg silikoninės alyvos,
(d) akių tirpalas apima ne daugiau negu 2 daleles ≥ 50 µm diametro viename ml ir
(e) švirkštas turi nuo apie 2 N iki 5 N kaiščio atsilaisvinimo jėgą, išmatuotą naudojant užpildytą švirkštą, esant 190 mm / min kaiščio judėjimo greičiui per visą 10,9 mm judėjimo ilgį su 30 G x 0,5 colių adata, pritvirtinta prie švirkšto.
2. Užpildytas švirkštas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur švirkšto cilindras turi vidinį silikoninės alyvos dangalą, kurio vidutinis storis yra apie 450 nm arba mažiau, geriau 400 nm arba mažiau, geriau 350 nm arba mažiau, geriau 300 nm arba mažiau, geriau 200 nm arba mažiau, geriau 100 nm arba mažiau, geriau 50 nm arba mažiau, geriau 20 nm arba mažiau.
3. Užpildytas švirkštas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur švirkšto cilindras turi nuo apie 10 µg iki apie 50 µg silikoninės alyvos vidinį dangalą.
4. Užpildytas švirkštas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur VEGF antagonistų tirpalas papildomai apima vieną arba daugiau iš (i) ne daugiau negu 5 dalelių ≥ 25 µm diametro viename ml ir (ii) ne daugiau negu 50 dalelių ≥ 10 µm diametro viename ml.
5. Užpildytas švirkštas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur švirkštas turi ne mažesnę negu 5 N kaiščio slydimo jėgą.
6. Lizdinė pakuotė, kurią sudaro užpildytas švirkštas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur švirkštas yra sterilizuojamas naudojant H2O2 arba EtO ir
kur išorinis švirkšto paviršius turi ≤ 1 ppm EtO arba H2O2 liekanų.
7. Lizdinė pakuotė pagal 6 punktą, kur švirkštas yra sterilizuojamas naudojant EtO arba H2O2 ir bendros EtO arba H2O2 liekanos, randamos švirkšto išorėje ir lizdinės pakuotės viduje, yra ≤ 0,1 mg.
8. Lizdinė pakuotė pagal 6 arba 7 punktą, kur ≤ 5 % ranibizumabo yra alkilinta.
9. Rinkinys, apimantis: (i) užpildytą švirkštą pagal bet kurį iš 1-5 punktų arba lizdinę pakuotę pagal bet kurį iš 6-7 punktų, (ii) adatą ir pasirinktinai (iii) vartojimo instrukciją.
10. Užpildytas švirkštas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, skirtas naudoti terapijoje.
11. Užpildytas švirkštas pagal bet kurį iš 1-5 punktų, skirtas naudoti akių ligų, parinktų iš choroidalinės neovaskuliarizacijos, drėgnosios senatvinės geltonosios dėmės degeneracijos, geltonosios dėmės edemos, atsiradusios po tinklainės venų okliuzijos (RVO) įskaitant tiek vienos šakos RVO (bRVO), tiek centrinę RVO (cRVO), choroidalinės neovaskuliarizacijos, atsiradusios po patologinės miopijos (PM), diabetinės geltonosios dėmės edemos (DME), diabetinės retinopatijos ir proliferacinės retinopatijos, gydymui.

