1. Adapteris (6), pagamintas iš kietos, farmaciškai tinkamos medžiagos, skirtos veikliajai ir (arba) kontrastinei skystajai, į skystį panašiai, dujų ar koloidinio dispersinio pavidalo medžiagai leisti šlapimo pūslę, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

- adapteris (6) skirtas kateteriui pakeisti ir tinkamas neskausmingai, neinvazinei, injekcijai be nuotėkio į vyrų ir moterų šlaplę bei šlapimo pūslę per išorinę šlaplės angą vykdyti;

- adapteris (6) apima centrinę išilginę vidinę kiaurymę (5) ir

- apima distalinį galą su užapvalintu galiuku (1), skirtą atskirai ir tiesiai įstatyti į vyrų bei moterų išorinę šlaplės angą;

- distalinis galas apima centrinės išilginės vidinės kiaurinės skylės (5) nekintamo „c“ vidinio skersmens distalinį segmentą ir

- adapteris (6) pagamintas iš lanksčios medžiagos ir apima sandarinimo žiedą (2), kurio skersmuo yra didesnis nei distalinio galo skersmuo, kur minėtas sandarinimo žiedas (2) uždedamas ant iš esmės apvalios arba ovalios formos išorinės šlaplės angos ir taip užtikrinamas visiškas sandarumas be nuotėkio bei sukuriamas viršslėgis, dėl kurio atveriamas tiek vyrų, tiek moterų šlapimo pūslės sfinkteris, ir

- adapteris (6) turi proksimalinį galą su cilindrine jungiamąja dalimi (3), jungiama prie dozavimo prietaiso jungiamosios dalies (4), kur cilindrinė jungiamoji dalis (3) apima centrinės išilginės vidinės kiaurinės skylės (5) nekintamo „f“ vidinio ir „g“ išorinio skersmens proksimalinį segmentą;

- kur centrinės išilginės vidinės kiaurinės skylės (5) proksimalinio segmento vidinis skersmuo „f“ yra didesnis nei centrinės išilginės vidinės kiaurinės skylės (5) distalinio segmento vidinis skersmuo „c“, o distalinis segmentas ir centrinės išilginės vidinės kiaurinės skylės (5) proksimalinis segmentas hidrauliškai susisiekia;

- ir kur jungiamosios dalies (3) proksimalinio galo ilgis „h“ yra ne mažesnis kaip 20 mm;

- kur cilindrinės jungiamosios dalies (3) vidinės kiaurinės skylės (5) proksimalinio segmento vidinis skersmuo „f“ per 3,8 mm –5,2 mm skiriasi nuo centrinės išilginės vidinės kiaurinės skylės (5) distalinio segmento vidinio skersmens „c“, o cilindrinės jungiamosios dalies (3) išorinis skersmuo „g“ yra ne mažesnis kaip 7 mm;

- distalinis segmentas, kurio centrinės išilginės vidinės kiaurinės skylės (5) skersmuo „c“ yra vienoje lankstaus sandarinimo žiedo (2) pusėje, o proksimalinis segmentas, kurio centrinės išilginės vidinės kiaurymių skylės (5) skersmuo „f“, yra kitoje lankstaus sandarinimo žiedo (2) pusėje;

- ir kur distalinio segmento su užapvalinta galiuko dalimi (1) ilgis „a“ nuo sandarinimo žiedo (2) iki užapvalintos galiuko dalies (1), skirtos įstatyti į išorinę šlaplės angą, yra nuo 8 mm iki 12 mm; ir

- distalinio galo išorinis skersmuo „b“ yra 6 mm (18 prancūziškojo kalibro) bei atitinka vidutinį kateterį;

- ir kur centrinės išilginės vidinės kiaurinės skylės (5) distalinio segmento vidinis skersmuo „c“ skiriasi per 1,8 mm – 3,5 mm nuo cilindrinės jungiamosios dalies (3) vidinės kiaurinės skylės proksimalinio segmento vidinio skersmens „f“;

- ir kur adapterio lankstaus sandarinimo žiedo (2) skersmuo „d“ yra nuo 12 mm iki 20 mm, o storis „e“ – nuo 2 mm iki 5 mm.

2. Adapteris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antgalio dalies (1) galas yra cilindro arba kūgio formos, pritaikytas įstatyti į išorinę šlaplės angą.

3. Adapteris pagal bet kurį iš 1–2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad adapteris yra švirkšto adapteris, o dozavimo prietaisas yra švirkštas.

4. Adapteris pagal bet kurį iš 1–3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dozavimo prietaiso jungiamoji dalis (4) yra ISO 594 standarto švirkšto „Luer Slip“ arba „Luer Lock“ antgalis.

5. Adapteris pagal bet kurį iš 1–4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinė adapterio (6) jungiamoji dalis (3) tiksliai tinka prie dozavimo prietaiso jungiamosios dalies (4), yra sujungta su ja arba sudaryta kaip minėto dozavimo prietaiso dalis.

6. Adapteris pagal bet kurį iš 1–5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kieta, farmaciškai tinkama adapterio medžiaga yra skirta žmonėms gydyti, lanksti ir pagaminta iš plastiko arba natūralios kilmės medžiagos arba bet kokio jų lydinio ar mišinio, arba pagaminta iš termoaktyvaus, termoplastinio arba lankstaus plastiko ar termoreaktyvaus elastomero arba termoplastinio elastomero arba latekso ar lateksinės medžiagos, arba sintetinio ar natūralios kilmės kaučiuko arba gumos, arba į gumą panašios medžiagos arba bet kokio jų mišinio.

7. Adapteris, pagal 6 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad farmaciškai tinkama kieta adapterio medžiaga pagaminta iš plastiko, kuris yra: termoplastinis poliuretanas, politetrafluoretilenas (teflonas, PTFE), polietilenas, polipropilenas, polistirenas, poliesteris, polilaktinė rūgštis, polikarbonatas, polivinilchloridas, polietersulfonas, poliakrilatas, hidrogelis (akrilatas), polisulfonas, polieterketonas (PEEK), poli-p-ksilenas (parilenas), fluorpolimeras ar silikonas arba bet koks jų mišinys.

8. Adapteris pagal bet kurį iš 6–7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad farmaciškai tinkama kieta adapterio medžiaga, skirta masinei serijinei gamybai, suderinama su liejimo technologijomis arba 3D spausdinimu.

9. Adapteris pagal bet kurį iš 1–8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antgalio dalies (1), pritaikytos įstatyti į išorinę šlaplę, ir vidinės kiaurinės skylės (5) galiukas yra suminkštintas tam, jog neliktų aštrių briaunų, galinčių pažeisti gleivinę, o suapvalinta ir suminkštinta dalis nukreipta į išorę ir į vidų link vidinės kiaurinės skylės (5), tad suapvalinta ir suminkštinta antgalio dalis (1) gerai ir paprastai priglunda prie tiek vyrų, tiek moterų pacientų išorinės šlaplės angos.

10. Adapteris pagal bet kurį iš 1–9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į išorinę šlaplės angą įstatomo antgalio dalies (1) ilgis „a“ yra 8 mm arba 10 mm, o distalinio segmento, kuriame yra antgalio dalis (1), centrinės išilginės vidinės kiaurinės angos (5) skersmuo „c“ yra 2,5 mm arba 3,5 mm.

11. Adapteris (6) pagal bet kurį iš 1–10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinės jungiamosios dalies (3) centrinės išilginės vidinės kiaurinės skylės (5) proksimalinio segmento vidinis skersmuo „f“ yra 4,2 mm arba 3,8 mm, o cilindrinės jungiamosios dalies (3) išorinis skersmuo „g“ yra 7 mm.

12. Adapteris (6) pagal bet kurį iš 1–11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad proksimalinio segmento su cilindrine jungiamąja dalimi (3) ilgis „h“ yra 20 mm.

13. Adapteris pagal bet kurį iš 1–12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lankstaus sandarinimo žiedo (2) skersmuo „d“ yra 15 mm, o storis „e“ – 2 mm arba 3 mm.

14. Adapteris pagal bet kurį iš 1–13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo žiedo (2) kraštai yra nusklembti 45° kampu arba suapvalinti 1 mm spindulio apskritimu, o likusieji kraštai yra suminkštinti.

15. Adapteris pagal bet kurį iš 1–14 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo žiedo (2) išorinis pakraštys apima sriegį (7).

16. Adapteris pagal bet kurį iš bet kurį iš 1–15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra vienkartinis.

17. Mazgas, apimantis dozavimo prietaisą ir adapterį (6) pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur dozavimo prietaisas tiksliai atitinka adapterį (6) pagal 1 ir 5 punktą, yra prie jo prijungtas, su juo susietas, į jį integruotas arba yra jo dalis.