1. Iš anksto užpildytas, iki galo sterilizuotas švirkštas, skirtas injekcijai į stiklakūnį, kur švirkštas apima cilindrą suformuojantį korpusą (2), kaištį (10) ir stūmoklį (4), kur korpusas (2) apima išėjimo angą (12) išėjimo angos gale (14) ir kaištį, sumontuotą korpuse (2) taip, kad kaiščio (10) priekinis paviršius (16) ir korpusas (2) sudaro kintamo tūrio talpą (18), iš kurios skystis (20) gali būti išstumiamas per išėjimo angą (12), kur stūmoklis (4) apima stūmoklio kontaktavimo paviršių (22) priekiniame gale (24) ir strypą (26), besitęsiantį tarp stūmoklio kontaktavimo paviršiaus (22) ir galinės dalies (25), kur stūmoklio kontaktavimo paviršius (22) sumontuotas kontakte su kaiščiu (10) taip, kad stūmoklis (4) gali būti naudojamas stumti kaištį (10) link korpuso (2) išėjimo angos galo (14), sumažinant kintamo tūrio talpos (18) tūrį, kur skystis (20) yra akių tirpalas, kuris apima ranibizumabą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

(a) švirkšto nominaliai maksimalus užpildymo tūris yra tarp apie 0,5 ml ir apie 1 ml,

(b) švirkštas yra užpildytas tarp apie 0,03 ml ir apie 0,05 ml akių tirpalo dozės tūriu,

(c) švirkšto cilindras apima mažiau nei apie 100 µg silikono aliejaus,

(d) akių tirpalas apima ne daugiau nei 2 ≥ 50 µm skersmens daleles viename ml ir

(e) švirkšto kaiščio atsilaisvinimo jėga yra iki 5 N, išmatuota naudojant užpildytą švirkštą, esant 190 mm/min kaiščio judėjimo greičiui per visą 10,9 mm judėjimo ilgį su prie švirkšto pritvirtinta 30 G x 12,7 mm (30 G x 0,5 colių) adata ir

(f) strypas (26) apima bent vieną strypo petį (32), nukreiptą nuo išleidimo galo (14), o švirkštas apima atgalinio stabdiklio petį (34), sumontuotą link išleidimo galo (14), kartu su strypo petimi (32), kurie neleidžia strypui (26) išeiti už išleidimo galo (14) ribų, kai atgalinio stabdiklio petys (34) ir strypo petys (32) susiliečia.

2. Iš anksto užpildytas švirkštas pagal 1 punktą, kur kaištis (10) apima perimetrines briaunas (52, 54, 56).

3. Iš anksto užpildytas švirkštas pagal 2 punktą, kur priekinė perimetrinė briauna (52) ir užpakalinė perimetrinė briauna (56) yra atskirtos bent 3 mm išilgai korpuso (2) ašies, kuri tęsiasi nuo išėjimo angos galo (14) iki užpakalinio galo (38).

4. Iš anksto užpildytas švirkštas pagal 2 punktą, kur kaištis (10) apima bent 3 perimetrines briaunas (52, 54, 56).

5. Iš anksto užpildytas švirkštas pagal 1 punktą, kur švirkšto cilindras turi vidinį silikono aliejaus dangalą, kurio vidutinis storis yra 450 nm arba mažesnis.

6. Iš anksto užpildytas švirkštas pagal 1 punktą, kur švirkšto kaiščio atlaisvinimo jėga yra tarp apie 2 N ir 5 N, išmatuota naudojant užpildytą švirkštą.

7. Iš anksto užpildytas švirkštas pagal 1 punktą, kur švirkšto kaiščio slydimo jėga yra iki 5 N.

8. Iš anksto užpildytas švirkštas pagal 1 punktą, kur silikono aliejaus klampumas yra apie 350 cP, o akių tirpalas papildomai apima vieną arba daugiau iš (i) ne daugiau nei 5 ≥ 25 µm skersmens dalelių viename ml ir (ii) ne daugiau nei 50 ≥ 10 µm skersmens dalelių viename ml.

9. Iš anksto užpildytas švirkštas pagal 1 punktą, kur atgalinis stabdiklis (6) turi dviejų pirštų projekcijas (40), kurios išsitęsia nuo korpuso (2) priešingomis kryptimis statmenai pirmajai (A) ašiai.

10. Iš anksto užpildytas švirkštas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų su akių tirpalu, skirtas naudoti paciento, sergančio akių ligomis, parinktomis iš choroidalinės neovaskuliarizacijos, drėgnosios senatvinės geltonosios dėmės degeneracijos, geltonosios dėmės edemos, atsiradusios po tinklainės venų okliuzijos (RVO), įskaitant tiek vienos šakos RVO (bRVO), tiek centrinę RVO (cRVO), choroidalinės neovaskuliarizacijos, atsiradusios po patologinės miopijos (PM), diabetinės geltonosios dėmės edemos (DME), diabetinės retinopatijos ir proliferacinės retinopatijos, gydymui.