1. Titano ir kitų medžiagų implantų ir protezų su poliruotu viršutinės dalies ir srieginės dalies paviršiumi ir su šiurkščiu paviršiumi likusioje srieginėje dalyje iki viršūninio galo, imtinai, paviršiaus apdorojimo būdas, jei reikalinga, apdorojant minėtą viršūninį galą rūgščių mišiniu paviršiaus šiurkštumui sudaryti, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad:

- implantą apdoroja paeiliui ir atskirai trimis skirtingomis rūgštimis: 30 sekundžių 15( koncentracijos hidrofluoro rūgštimi, 3 minutes 97( sieros rūgštimi 70(C temperatūroje, 3-5 minutes 36,5( druskos rūgštimi 70(C temperatūroje, po to implanto paviršius yra neutralizuojamas natrio karbonatu 5-30 sekundžių nesukratant ir pabaigiama po to sekančiais praplovimais dejonizuotu vandeniu, jei būtina, gali būti apdorojama ultragarsu,

- pašiurkštintą implanto arba protezo paviršių padengia praturtintos augimo faktoriais plazmos, gautos iš paciento kraujo, sluoksniu.

2. Būdas pagal 1 punktą, kuriame prieš įterpiant į žandikaulio įdubas suformuoja bioaktyvų implanto arba protezo paviršių, padengiant pašiurkštintą implanto arba protezo paviršių plazma. 

3. Būdas pagal 1 punktą, kuriame suformuoja bioaktyvų implanto arba protezo paviršių patalpinant plazmą į žandikaulio įdubas tokiu būdu, kad įterpus implantą arba protezą plazma kontaktuoja ir padengia pašiurkštintą implanto arba protezo paviršių.

4. Būdas pagal 1 punktą, kuriame bioaktyvų implanto arba protezo paviršių suformuoja dengiant pašiurkštintą implanto arba protezo paviršių plazma ir tada įterpiant į žandikaulio įdubas, kuriose prieš įterpimą jau buvo patalpinta plazma.

5. Implantų paviršiaus apdorojimo būdas pagal 1 punktą, kuriame ir panaudojamų rūgščių koncentracija, ir reikalingas jų panaudojimo reikiamam paviršiui laikas gali būti padidinti tiek, kad paviršius būtų praėsdintas daug giliau.

6. Titano implantas arba kelių ir šlaunų protezai arba bendra osteosintezės sistema su poliruotu paviršiumi viršutinėje ir srieginėje dalyje ir su pašiurkštintu paviršiumi likusioje srieginėje dalyje iki viršūninio galo imtinai, kuriame, jei būtina, minėtas viršutinis galas, kurio pašiurkštintas paviršius yra sudarytas taikant paeiliui ir atskirai hidrofluoro, sieros ir druskos rūgštis, kurias po to neutralizuoja natrio karbonatu ir paviršiaus pikų aukštis yra nuo 0,2 iki 10 mikronų ribose, šiems pikams esant atsitiktinai paskirstytiems visame paviršiuje, kuriame jie yra suformuoti ir kur implanto arba protezo pašiurkštintas paviršius yra padengtas praturtintos augimo faktoriumi plazmos, gautos iš paciento kraujo, sluoksniu.

7. Titano implantas arba kelių arba šlaunų protezai arba bendra osteosintezės sistema pagal 1 punktą, kurioje implanto strypelis, srieginė arba nesrieginė dalis, skirti įterpti į kaulą, yra nuėsdinti kad būtų šiurkštūs, kai likusioji implanto dalis yra palikta nenuėsdinta taip, kad nesudarytų daugiau osteokonduktyvaus kaulo paviršiaus negu būtina. 

