1. Reguliuojamos koncentracijos druskų aerozolio gavimo būdas, kur druskų aerozolio koncentracija druskų kameroje apima 0,5–80 mg/m3, o neapdorotos druskos dalelių dydis – nuo 0,5 iki 2 mm,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sausą druskų aerozolį druskų kameroje prisotina susmulkinant neapdorotą druską druskų aerozolio prisotinimo įrenginio smulkinimo prietaisu, ir druskos kristalus, naujai susmulkintus iki 0,5–5 µm dydžio dalelių, sumaišant druskų kameroje su druskų aerozoliu; druskų aerozolio prisotinimą vykdo uždaru ciklu, neimant oro iš druskų kameros išorės, o terapijos režimą druskų kameroje reguliuoja operatorius arba pats pacientas valdymo pultu realiuoju laiku.
2. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad druskų aerozolio prisotinimo įrenginį patalpina į uždarą druskų kamerą, tiesiai į sauso aerozolio terpę, ir druskų aerozolio prisotinimą vykdo uždaroje druskų kameroje kaip nenutrūkstamą procesą.
3. Reguliuojamos koncentracijos sauso druskų aerozolio prisotinimo įrenginys, sudarytas iš korpuso, talpinančio reguliuojamos koncentracijos neapdorotos druskos smulkintuvą, ventiliatorius, oro įsiurbimo ir ištekėjimo kanalus, ir turintis valdymo pultą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp neapdorotos druskos talpyklos (2) ir neapdorotos druskos smulkintuvo yra prie jų pritvirtintas pastovaus veikimo dozatorius (3), neapdorotos druskos smulkinimo prietaisas yra įrenginys, kuris veikia smulkintuvo principu, jo sukimosi greitis yra nuo 8000 iki 30000 apsisukimų per minutę, ir kuris yra patalpintas bedugniame cilindre (13), susmulkinti ir suaktyvinti druskos kristalai sumaišomi su ištekančio aerozolio srautu tiesiai po neapdorotos druskos smulkintuvu, kur įrenginio (1) korpusas yra sandarus, o valdymo pultas (5) – skaitmeninis.
4. Įrenginys pagal apibrėžties 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 
sauso druskų aerozolio prisotinimo įrenginys (1) yra patalpintas prisotintino druskų aerozolio terpėje, uždaroje druskų kameroje.
5. Individualios haloterapijos įranga, turinti apatinę dalį (A) su joje patalpintu pagrindiniu gultu (25) ir uždengta dangčiu (B),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad po pagrindiniu gultu (25) yra įtaisytas sauso druskų aerozolio prisotinimo įrenginys (1), tuo, kad pagrindinis gultas (25) turi prisotinto druskų aerozolio išėjimo angas (26), neprisotinto druskų aerozolio įsiurbimo angas (27) ir neapdorotos druskos įpylimo angą (28), tuo, kad pertvara (24) ir dangtis (B) sudaro druskų terapijos erdvę (C), neprisotinto aerozolio surinkimo kamerą (D) ir prisotinto druskų aerozolio šliuzą (E), kur sauso druskų aerozolio prisotinimo įrenginys (1) turi neprisotinto druskų aerozolio įėjimo angą (16), prisotinto aerozolio išėjimo tūtas (17) su triukšmo slopintuvais, neapdorotos druskos talpyklą (2), surinkimo kamerą (18), profilaktikos kamerą (19), bedugnį smulkintuvą (21), įtaisytą cilindro pavidalo smulkinimo kameroje (13), druskos likučių talpyklą (12), aerodinaminius oro nukreipimo profilius (22) ir valdymo pultą (5). 
6. Individualios haloterapijos įranga pagal apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dangtis (B) uždengia visą apatinę dalį (A) taip, kad visas ant gulto (25) esančio asmens kūnas būtų po šiuo dangčiu (B).
7. Individualios haloterapijos įranga pagal apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prisotinto druskų aerozolio šliuzas (E) yra tarp pertvaros (24) ir tos pagrindinio gulto (25) dalies, kurioje yra padarytos prisotinto druskų aerozolio išėjimo angos (26).
8. Individualios terapijos įranga pagal apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad neprisotinto druskų aerozolio surinkimo kamera (D) yra tarp pertvaros (24) ir tos pagrindinio gulto (25) dalies, kurioje yra padarytos neprisotinto druskų aerozolio įsiurbimo angos (27).
9. Individualios terapijos įranga pagal apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įrenginio (1) korpusas yra hermetiškai apsuptas pertvaros (24), taip, kad išėjimo tūtos (17) yra patalpintos prisotinto druskų aerozolio šliuze (E), o prisotintino aerozolio įėjimo angos (16) yra patalpintos neprisotinto aerozolio surinkimo kameroje (D).
10. Individualios terapijos įranga pagal apibrėžties 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad dangtis (B) panaudojant lankstą (29) ir skląstį (30), yra sandariai pritvirtinamas prie apatinės dalies (A).
11. Individualios terapijos įranga pagal apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gultas (25) yra sandariai pritvirtintas prie apatinės dalies (A).
12. Individualios terapijos įranga pagal apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pertvara (24) yra sandariai pritvirtinta prie gulto (25).
13. Individualios terapijos įranga pagal apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad po dangčiu (B) esanti druskų terapijos erdvė (C) yra tokio dydžio, kad individualią druskų procedūrą kambario temperatūroje būtų galima atlikti vienam suaugusiajam su vaiku.
14. Individualios terapijos įranga pagal apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad druskų procedūros metu kapsulė yra sandariai izoliuota nuo supančios aplinkos, o druskų aerozolio prisotinimas vykdomas autonomiškai.
15. Individualios terapijos įranga pagal apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prisotinto aerozolio išėjimo tūtų (17) su triukšmo slopintuvais skaičius yra nuo 1 iki 4.
16. Individualios terapijos įranga pagal išradimo apibrėžties 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įrenginio (1) valdymo pultas (5) yra sudubliuotas: vienas yra skirtas individualios terapijos įrangos apatinei daliai (A), o kitas – pacientui skirtai individualiai konsolei druskų terapijos kameroje (C).
