1. Iškvėpimo antgalis kvėpavimo grandinei, skirtai perduoti drėgnas paciento iškvepiamas dujas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šis iškvėpimo antgalis susideda iš: 

įėjimo ir išėjimo; 

porėto polimero kanalo, kuris yra laidus vandens garams ir iš esmės nelaidus skystajam vandeniui ir didelės apimties dujų srautui taip, kad porėto polimero kanalas įgalintų drėgnas dujas tekėti nuo įėjimo į išėjimą kanalo apribotos ertmės viduje,

kur porėto polimero kanalas yra iš kietos termoplastinio elastomero medžiagos ir turi ląstelių tuštumas, paskirstytas po kietąją medžiagą, porėto polimero kanalas turi vidinį paviršių greta uždaros ertmės ir vidinį tūrį greta vidinio paviršiaus.

2. Iškvėpimo antgalis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad porėto polimero kanalo difuzijos koeficientas yra didesnis kaip 3x10-7cm2/s.

3. Iškvėpimo antgalis pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent keletas ląstelių tuštumų vidiniame tūryje sujungtos su kitomis ląstelių tuštumomis, tuo suformuojant atvirus ląstelių takelius, skatinančius vandens garų judėjimą kanalu. 

4. Iškvėpimo antgalis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent 10 % ląstelių tuštumų vidiniame tūryje yra sujungtos su kitomis ląstelių tuštumomis. 

5. Iškvėpimo antgalis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent 20 % ląstelių tuštumų vidiniame tūryje yra sujungtos su kitomis ląstelių tuštumomis. 

6. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kanalas yra presuotas.

7. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kanalas yra gofruotas.

8. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi daugybę standumo briaunų, išdėstytų ratu porėto polimero kanalo vidiniame paviršiuje ir dažniausiai išdėstytų išilgai porėto polimero kanalo ilgio tarp įėjimo ir išėjimo.

9. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dar turi kaitinimo liniją, dažniausiai išdėstytą išilgai porėto polimero kanalo ilgio tarp įėjimo ir išėjimo.

10. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinis tūris turi poringumo laipsnį, didesnį kaip 25 %.

11. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent 80 % tuštumų yra suplotos išilgai kanalo išilginės ašies, atsižvelgiant į išilginio ilgio santykį su skersiniu aukščiu, didesnį kaip 2:1.

12. Iškvėpimo antgalis pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent 80 % tuštumų yra suplotos išilgai kanalo išilginės ašies, atsižvelgiant į išilginio ilgio santykį su skersiniu aukščiu, didesnį kaip 3:1.

13. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad porėto polimero kanalo sienelės storis yra nuo 0,1 mm iki 3,0 mm.

14. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-13 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinio tūrio vidutinis tuštumos dydis skersine kryptimi yra mažesnis kaip 30 % porėto polimero kanalo sienelės storio.

15. Iškvėpimo antgalis pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinio tūrio vidutinis tuštumos dydis skersine kryptimi yra mažesnis kaip 10 % porėto polimero kanalo sienelės storio.

16. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vamzdelio pralaidumas P, išreikštas g-mm/m2/24h, yra bent 60 g-mm/m2/24h, išmatuotas pagal ASTM E96 A procedūrą (naudojant desikanto metodą, esant 23 °C temperatūrai ir 90 % santykinei drėgmei), ir atitinka lygtį:

P > exp{0,019 [ln(M)]2 – 0,7 ln (M) + 6,5},

kur M – porėto polimero elastingumo modulis, MPa, ir M yra lygus nuo 30 iki 1000 MPa.

17. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-16 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad porėto polimero kanalas dar turi išorinį apvalkalą greta vidinio tūrio, kuriame celių tuštumos yra uždaros celės.

18. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-17 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad porėto polimero kanalas yra pakankamai standus, kad porėto polimero kanalas galėtų būti sulenktas apie 25 mm skersmens metalinį cilindrą nesusisukdamas arba nesusispausdamas, kaip nurodyta srauto pasipriešinimo padidinimo lenkimu bandyme pagal ISO 5367:2000 (E).

19. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-18 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kanalas suformuotas taip, kad būtų patalpintas tarp ventiliatoriaus ir paciento, ir taip suformuotas, kad tiektų drėgnas dujas nuo ventiliatoriaus pacientui.

20. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-19 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad porėto polimero kanalas sudaro bent 80 % iškvėpimo kanalo ilgio.

21. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-20 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad porėto polimero kanalas perduoda vandens garus iš drėgnų dujų kanalo viduje į supančios aplinkos orą, tuo sumažinant kaupimąsi kanalo viduje.

22. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-21 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad porėto polimero kanalas sudarytas iš polimerų mišinio.

23. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-22 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad orui laidi porėta medžiaga sudaryta iš termoplastinio elastomero su polieterio lanksčiu segmentu.

24. Iškvėpimo antgalis pagal bet kurį iš 1-23 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad orui laidi porėta medžiaga sudaryta iš kopoliesterio termoplastinio elastomero su polieterio lanksčiu segmentu.

