1. Įrenginys, skirtas ore arba kitose dujose esančioms elementinei dujinei, oksiduotai dujinei ir aerozolinei gyvsidabrio komponentėms nustatyti gyvsidabrio analizatoriumi (1), apimantis šias priemones: adsorbcijos įtaisą (18), skirtą sukaupti, o po to atskirti oksiduotą dujinį gyvsidabrį bei leidžiantį elementiniam gyvsidabriui ir aerozoliniam gyvsidabriui praeiti per adsorbcijos įtaisą, suformuotą iš medžiagos, galinčios atlaikyti desorbcijos temperatūrą, kurią sukuria kaitinimo priemonė (20), kur adsorbcijos įtaisas (18) turi 

įėjimą, į kurį per vožtuvo (22) vieną įėjimą gali būti paduodamos bandinio dujos arba per kitą jo įėjimą išvalytos be gyvsidabrio komponenčių dujos, 
išėjimą, sujungtą su bloku (10), skirtu aerozolinio gyvsidabrio komponentėms sukaupti ir vėliau temperatūriniu pagrindu suskaidyti, konvertuojant į elementinį dujinį gyvsidabrį, 
bloko (10) išėjimas sujungtas su analizatoriumi (1) ir per ventilį (8) su siurbimo bloku (9), skirtu minėtam dujų bandiniui siurbti per adsorbcijos įtaisą (18) ir bloką (10), kur analizatorius (1) abipusiu ryšiu sujungtas su valdymo bloku;
įrenginys taip pat apima aplinkos poveikiui atsparią klimatinę dėžę, kurioje palaikoma pasirinkta temperatūra ir jame yra patalpintos pasirinktinai minėtos priemonės,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad analizatorius (1) yra sukonstruotas taip, kad galėtų būti patalpintas minėtoje klimatinėje dėžėje kartu su siurbimo bloku ir kitomis minėtomis įrenginio priemonėmis, kur minėtoje klimatinėje dėžėje patalpintas analizatorius (1) turi abipusį komunikacinį ryšį su kompiuteriu, esančiu aplinkoje, kuri yra patogi kompiuteriui eksploatuoti. 
2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad analizatorius (1) yra veikiantis optiniu atominiu absorbciniu principu. 
3. Įrenginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad klimatinės dėžės vidinė ertmė padalinta į dvi hermetines ertmes, sudarant galimybę skirtingose ertmėse palaikyti iš anksto numatytas skirtingas temperatūras, kur vienoje iš ertmių gali būti patalpintas analizatorius (1) ir siurbimo blokas (9), o kitoje - adsorbcijos įtaisas (18), skirtas sukaupti, o po to atskirti oksiduotą dujinį gyvsidabrį ir blokas (10), skirtas aerozolinio gyvsidabrio komponentėms sukaupti ir vėliau temperatūriniu pagrindu suskaidyti, konvertuojant į elementinį dujinį gyvsidabrį.
4. Įrenginys pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad adsorbcijos įtaisas (18) ir blokas (10), skirtas aerozolinio gyvsidabrio komponentėms sukaupti ir skaidyti, išdėstyti vienas šalia kito, o adsorbcijos įtaiso (18) išėjimas sujungtas su minėto bloko (10) įėjimu lenkta jungtimi. 
5. Įrenginys pagal bet kurį iš 1 - 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad desorbcijai reikalingas švarus oras analizatoriaus (1) įsiurbiamas per filtrą, kuris apima nuosekliai sujungtus ir oro siurbimo kryptimi išdėstytus drėgmės ir aktyviosios anglies filtrą (26), aerozolių dalelių filtrą (27) ir aukso filtrą (28), kurio išėjimas sujungtas su vienu iš vožtuvo (22) įėjimų, sudarant sąlygas, kad išvalytas oras praeitų adsorbcijos įtaisą (18) , bloką (10) ir patektų į analizatorių (1).
