1.Būdas, skirtas ore ar kitose dujose esančiai elementinio gyvsidabrio komponentei nustatyti, apimantis šią operacijų seką: 

- elementinio gyvsidabrio kaupimą praleidžiant oro ar kitų dujų bandinio tam tikrą tūrį per kvarcinio vamzdelio kaupimo zoną, sudarytą iš aukso struktūros,

- iš anksto nustatytos kaupimo temperatūros palaikymą kvarcinio vamzdelio kaupimo zonoje, 

- sukaupto elementinio gyvsidabrio desorbavimą kaitinant kvarcinio vamzdelio kaupimo zoną su jo viduje suformuota aukso struktūra iki desorbcijos temperatūros, ir 

- nešančiųjų oro ar dujų srautu, desorbuotų gyvsidabrio garų perdavimą į gyvsidabrio analizatorių, 

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad desorbuotus Hg garus su galimomis kitomis desorbuotomis oro ar kitų dujų priemaišomis prieš paduodant į analizatorių praleidžia per oksidacijos zoną, kuri prieš pradedant gyvsidabrio desorbciją yra įkaitinama iki temperatūros intervale nuo 350 oC iki 1000 oC geriau intervale nuo 900oC iki 1000 oC, dar geriau 960 oC, o vykstant elementinio gyvsidabrio kaupimui, oksidavimo zonos temperatūrą palaikoma ribose nuo aplinkos temperatūros iki 500 oC, kur minėtas nešančiųjų dujų srautas, perduodantis minėtus desorbuotus gyvsidabrio garus per oksidacijos zoną į analizatorių, savo sudėtyje turi deguonies ne mažiau kaip oras.

2. Būdas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kvarcinio vamzdelio kaupimo zonoje kaupimo metu temperatūrą palaiko ribose nuo 100oC iki 220 oC, geriau 200 oC. 

3. Įrenginys, skirtas ore ar kitose dujose esančiai elementinio gyvsidabrio komponentei nustatyti, apimantis: 

- kvarco vamzdelį, vidinėje ertmėje turintį kaupimo zoną, suformuotą iš aukso struktūros, skirtą elementiniam gyvsidabriui kaupti ir desorbuoti iš oro ar dujų bandinio, praeinančio per minėtą kvarco vamzdelį, 

- kaitinimo priemonę, skirtą palaikyti iš anksto nustatytas atitinkamas kaupimo ir desorbcijos temperatūras, 
- priemonę, skirtą gyvsidabrio garams nešančiųjų oro ar dujų srautu perduoti į analizatorių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtame kvarciniame vamzdelyje už kaupimo zonos pagal oro ar dujų bandinio judėjimo kryptį yra suformuota oksidavimo zona, kuri aprūpinta atskira kaitinimo priemone, skirta palaikyti oksidavimo zonos temperatūrą oksidavimo metu intervale nuo nuo 350oC iki 1000 oC, geriau intervale nuo 900oC iki 1000 oC, dar geriau 960 oC, o kaupimo metu - ribose nuo 100 oC iki 500 oC.

4. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oksidavimo zoną sudaro minėtame kvarco vamzdelyje suformuota lygiagreti arba kitokia kvarco struktūra.

5. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oksidavimo zoną sudaro už kaupimo zonos palikta tuščia kvarco vamzdelio dalis.

6. Įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oksidavimo zoną sudaro katalizinių savybių turinti medžiagos struktūra, tokia kaip pagrindinių metalų oksidai arba platinos grupės metalai, geriau platina arba paladis, o oksidavimo metu temperatūra gali būti intervale nuo 350 oC iki 900oC. 
