1. Ozono ir ultragarso terapijos įrenginys su ozono generatoriumi, aliejaus prisotinimo ozonu aparatu, ozono destruktoriumi, ultragarso generatoriumi ir ozonuoto aliejaus padavimu į gydomojo poveikio pacientui vietą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo funkcines galimybes ir terapinį poveikį išplečia papildomas daugiafunkcinis automatinis valdymo blokas, oro kompresorius su deguonies surinktuvu, augalinio aliejaus prisotinimo ozonu aparatas su dviem ar daugiau barbotavimo kolonėlių, o ozonuotas aliejus ant paciento kūno paduodamas kombinuotu terapiniu aplikatoriumi, kurį sudaro apvalios arba stačiakampio formos korpusas, kuriame įtaisytos terapinės galvutės, korpuso viduje yra kolektorius su purkštukais, tiekiančiais ozonuotą aliejų į skausmingus taškus, dujų-ozono tiekimo kolektorius ir fokusuojantis įrenginys su ultragarso bangų spinduoliais, o korpuso ertmė sujungta su vakuuminiu siurbliu, kuriuo korpuso ertmėje ir terapinėse galvutėse sukuriamas vakuumas.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame terapinis aplikatorius turi 3–6 kūgines terapines galvutes su silfonine rifliuote arba spyruoklėmis, o kiekvienos galvutės pagrinde yra sandarinimo žiedai su įmontuotais žemos įtampos elektriniais šildytuvais. 

3. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fokusavimo įtaisas turi tiek pat spinduolių, kiek yra terapinių galvučių.

4. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienoje barbotavimo kolonėlėje yra barbotavimo vamzdeliai su paskirstymo elementais – Lavalio tipo tūtomis, kurių skersmuo ir ilgis didėja iš viršaus į apačią dujų slėgio didėjimo kryptimi, o elementai išlenkti taip, kad išeinančios dujos sukelia ozonuojamo aliejaus sūkuriavimą.

5. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad barbotavimo kolonėlėse įrengta dviejų lygių aušinimo sistema, kurioje du trečdaliai kolonėlės paviršiaus yra su apvalkalu, kurį sudaro kapiliarų sistema su šilumos agentu, o likęs trečdalis kolonėlės patalpintas į vandens kolektorių.
