Apibrėžtis

1. Mikrobangų fizioterapijos prietaisas, kurį sudaro maitinimo - valdymo pultas ir mikrobangų skleidimo galvutė(-ės),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad maitinimo ir valdymo pulte yra maitinimo blokas su įtampos reguliatoriumi, veikimo indikatoriumi, mikrobangų skleidimo galvučių jungčių mazgu, mikrobangų skleidimo galvučių prijungimo laidais; valdymo bloke yra lietimui jautrus skystų kristalų indikatorius (TFT LCD), vienkristalis mikroprocesorius ir išorinės atminties prijungimo jungtis, kurie skirti informacijos įvedimui ir atvaizdavimui, maitinimo įtampos, mikrobangų dažnio, intensyvumo, skleidimo trukmės reguliavimui, o kiekvienos mikrobangų skleidimo galvutės korpuse yra bangolaidis su mikrobangas generuojančiu Gana diodu, maitinimo ir valdymo jungtys, galvutės identifikavimo ir valdymo mazgas, galvutės kodo atpažinimo bei veikimo indikatoriai.

2. Mikrobangų fizioterapijos prietaisas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaisas gali formuoti ir skleisti moduliuotas mikrobangas tuo pačiu metu 42,0 – 44,36; 52,5 – 55,45; 63,0 – 66,54 GHz dažnių diapazonuose.

3. Mikrobangų fizioterapijos prietaisas pagal 1–2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, 

kad prietaiso maitinimo - valdymo blokas į mikrobangų skleidimo galvutę(-es) gali formuoti ir skleisti pastovią ar moduliuotą nuo 400 iki 1200 Hz dažnio maitinimo įtampą. 

4. Mikrobangų fizioterapijos prietaisas pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaiso viena, ar kelios, ar visos mikrobangų skleidimo galvutė(-ės) gali skleisti vienodų ar skirtingų fiksuotų dažnių diapazono ar 42,0 – 44,36 ar 52,5 – 55,45, ar 63,0 – 66,54 GHz mikrobangas, o kitos skleisti moduliuotas mikrobangas tuo pačiu metu 42,0 – 44,36; 52,5 – 55,45; 63,0 – 66,54 GHz dažnių diapazonuose.

5. Mikrobangų fizioterapijos prietaisas pagal 1–4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi nuo 1 iki 10 mikrobangų skleidimo galvučių. 

6. Mikrobangų fizioterapijos prietaisas pagal 1–5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, prietaise reguliuojama nepertraukiamo mikrobangų skleidimo trukmė yra nuo 0,1 s iki 99 min, o mikrobangų skleidimo pauzių trukmė yra nuo 0 iki 5 min.

7. Mikrobangų fizioterapijos prietaisas pagal 1–6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaiso spinduliuojamos mikrobangos yra tiesinės (plokščiosios) poliarizacijos.

8. Mikrobangų fizioterapijos prietaisas pagal 1–8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prietaiso mikrobangų skleidimo galvutės(-čių) skleidžiama galia reguliuojama nuo 1 iki 10 milivatų/cm².
