1. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas, jungiamas prie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) ir turintis tiekiamo dujų mišinio srauto reguliatorių (2), dujų mišinio tiekimo liniją (3) ir dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūrą (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas turi:

- daugiau nei vieną dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūrą (4);

- reguliavimo cilindrą (5);

- įkvėpimo vožtuvą (6);

- iškvėpimo vožtuvą (7);

- PEEPV vožtuvą (8);

- avarinį perteklinio slėgio vožtuvą (9);

ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas vienu dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu (1) ventiliuoja daugiau nei vieną pacientą.

2. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienu iš įgyvendinimo variantų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas turi:

- daugiau nei vieną dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūrą (4);

- reguliavimo cilindrą (5);

- dvikryptį vožtuvą (11);

- avarinį perteklinio slėgio vožtuvą (9).

3. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas pagal 1–2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo cilindras (5) turi:

- membraną (5.1);

- stūmoklį (5.2);

- stūmoklio reguliatorių (5.3).

4. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad reguliavimo cilindras (5) yra pagamintas iš permatomos medžiagos, todėl galima stebėti membraną (5.1) ir vizualiai įvertinti atskirų pacientų kvėpuojamų dujų mišinio tūrį.

5. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas pagal 1–4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas papildomai turi Venturi mechanizmą (10), kuris dujų mišinį iš aplinkos perneša į dujų mišinio tiekimo liniją (3) ir taip reguliuoja deguonies kiekį kvėpuojamų dujų mišinyje.

6. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato dalintuvas pagal 1–5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dalintuvas turi valdymo įrenginį (12), kurio dėka galima valdyti, stebėti ar registruoti dalintuvo veikimą ir su tuo susijusius parametrus.

7. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas pagal 1–6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvas turi keturis dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūrus (4).

8. Dirbtinės plaučių ventiliacijos metodas, skirtas su vienu dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu (1) ventiliuoti daugiau nei vieno paciento plaučius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metodas turi šiuos žingsnius:

- kvėpuojamų dujų mišinio patekimas į dujų mišinio tiekimo liniją (3);

- pacientų iškvėpto dujų mišinio pašalinimas į aplinką;

- reguliavimo cilindro (5) užpildymas kvėpuojamų dujų mišiniu;

- kvėpuojamų dujų mišinio įkvėpimas iš reguliavimo cilindro (5);

- perteklinio slėgio pašalinimas iš dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūro (4) į aplinką avarijos atveju.

9. Dirbtinės plaučių ventiliacijos metodas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metodas papildomai turi šį žingsnį:

- deguonies koncentracijos keitimas dujų mišinio tiekimo linijoje (3), kurio metu Venturi mechanizmas (10) perneša aplinkos dujų mišinį į dujų mišinio tiekimo liniją (3) ir taip keičia deguonies koncentraciją.

10. Dirbtinės plaučių ventiliacijos metodas pagal 8–9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metodas papildomai turi šį žingsnį:

- dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvo signalų stebėjimas ir generavimas, kurio metu dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato (1) dalintuvo signalai gali būti pateikiami valdymo įrenginio (12) ekrane, gali būti generuojami garsiniai pranešimai, signalai gali būti siunčiami į nutolusį mobilų įrenginį, kompiuterinių debesų sistemą ar kitas kompiuterines priemones.

11. Dirbtinės plaučių ventiliacijos metodas pagal 8–10 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu galima ventiliuoti keturių pacientų plaučius.

12. Dirbtinės plaučių ventiliacijos metodas pagal 8–11 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekviename dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūre (4) galima parinkti individualų kvėpavimo tūrį.