1. Radioanglies (14C) savitojo aktyvumo nustatymo įrenginys, apimantis degintuvą (1), kurio išėjimas sujungtas su vandens ir aerozolių gaudykle (2), cheminę CO2 gaudyklę (8), nešančiųjų dujų balioną, tiekiantį nešančias dujas į įrenginio sistemą, β dalelių detekcijos sistemą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad numatyta

- zeolitinė CO2 gaudyklė (3), kurios įėjimas per valdomą vožtuvą B susietas su vandens ir aerozolių gaudyklės (2) išėjimu, o minėtos gaudyklės (3) išėjimas per valdomo vožtuvo C pirmąjį išėjimą susietas su optiniu CO2 kiekio matuokliu (4), o kitas jo išėjimas, skirtas išleidžiamoms dujoms iš įrenginio pašalinti,

- kriogeninė CO2 gaudyklė (5), kurios įėjimas per valdomus vožtuvus susietas su optinio CO2 kiekio matuoklio (4) išėjimu, o minėtos gaudyklės (5) išėjimas per valdomo vožtuvo F pirmąjį išėjimą susietas su β dalelių detekcijos sistema, kuri yra β dalelių detekcijos kamera (6), o kitas vožtuvo F išėjimas, skirtas išleidžiamoms dujoms iš įrenginio pašalinti,

- beta dalelių detekcijos kamera (6) turi du puslaidininkinius detektorius (14‘ ir 14‘‘), kurių išsidėstymas artimas 4π geometrijai ir kurie generuoja elektrinius impulsus, proporcingus detektuotų beta dalelių energijai, kurie yra intervale tarp elektroninių triukšmų energijos ekvivalento iki energijos, atitinkančios maksimalią 14C skilimo metu atsiradusios β dalelės energiją,

- beta dalelių detekcijos kameroje (6) esantys du puslaidininkiniai detektoriai (14‘ ir 14‘‘) yra sujungti atitinkamai su dviem vienkanaliais detektuotų elektrinių impulsų amplitudės analizatoriais (9‘ ir 9‘‘), kurių išėjimai sujungti su antisutapčių schema (10),

- antisutapčių schema (10) sukonfigūruota generuoti išėjimo impulsą, kai į ją ateina per elektrinių impulsų amplitudės analizatorių (9‘) ar (9‘‘) elektrinis impulsas iš bet kurio vieno puslaidininkinio detektoriaus (14‘) ar (14‘‘) ir nufiltruoti išėjimo impulsą, kai iš minėtų abiejų puslaidininkinių detektorių (14‘,14‘‘) per elektrinių impulsų amplitudės analizatorius (9‘, 9‘‘) impulsai ateina į antisutapčių schemą (10) vienu metu,

- antisutapčių schemos (10) išėjimas sujungtas su impulsų skaitikliu (11), kuris skaičiuoja beta dalelių sukurtų impulsų skaičių, o impulsų skaičius yra naudojamas savitajam 14C aktyvumui vertinti,

- beta dalelių detekcijos kamera (6) per valdomus vožtuvus, susieta su chemine CO2 gaudykle (8) ir vakuuminiu siurbliu (7),

- kontroleris (12), skirtas duomenų apdorojimo bei įrenginio veikimo kontrolei vykdyti.

2. Įrenginys pagal 1 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad optinis CO2 kiekio matuoklis (4) sukonfigūruotas matuoti pratekančių dujų mišinio sraute šviesos sugertį, kuri priklauso nuo CO2 koncentracijos, o duomenis integruoti laike, kur integralo vertė yra proporcinga pratekančiam CO2 dujų kiekiui per integruotą laiko vienetą.

3. Įrenginys pagal bet kurį iš 1-2 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad beta detekcijos kameros (6) geometrija yra cilindro formos, o detektoriai disko pavidalo, kur atstumas h tarp detektorių 14‘ ir 14‘‘ yra apie 2,5 karto mažesnis už jų skersmenį d.

4. Savitojo aktyvumo 14C vertinimo sistema, kurioje panaudotas įrenginys pagal bet kurį išradimo apibrėžties 1-3 punktą.