1. Ūminio pankreatito AP eigos įvertinimo būdas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad

- pateiktuose paciento kraujo ir šlapimo mėginiuose matuojamos karbamido koncentracijos, mol/l,

- apskaičiuojamas karbamido koncentracijų, mol/l, šlapimo mėginyje ir kraujo mėginyje, santykis Curine urea / Cserum urea,

- šio santykio vertė palyginama su vertinimo kriterijaus DC verte, kurios atžvilgiu suskaičiuota Curine urea / Cserum urea vertė priskiriama lengvo/vidutinio sunkumo AP eigos arba į sunkios AP eigos klases,

kur vertinimo kriterijaus DC vertė, suformuota iš masyvo, apimančio ankstesnių AP atvejų statistinius duomenis, aprašančius kiekvienam ankstesniam AP atvejui priklausomybę tarp jame įvertintos santykio Curine urea / Cserum urea vertės, ir vėliau įvykusios-konstatuotos to AP atvejo eigos - lengvos/vidutinio sunkumo, arba sunkios.

2. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad šlapimo mėginyje molinė karbamido koncentracija, mol/l, yra nustatoma amperometriniu karbamido biojutikliu, turinčiu selektyvią fermentinę membraną, apimančiu elektrocheminę celę, pageidautina 1,65 ml tūrio, su pagalbiniu platinos elektrodu, palyginamuoju sotaus Ag/AgCl elektrodu, ir darbiniu elektrodu, funkcionuojančiu kaip biojutiklis ir generuojančiu anodinį atsaką

3. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad molinė karbamido koncentracija, mol/l, kraujo serume yra nustatoma cheminės sudėties analizatoriumi, tokiu kaip ARCHITECT plus ic8200.

4. Būdas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad tinkamiausias praktinis būdo įgyvendinimas apima šiuos žingsnius:

a)per pirmąsias 78 valandas pateikiami periferinio kraujo ir šlapimo mėginiai iš pankreatitu susirgusių pacientų;

b) nustatomos karbamido koncentracijos: serumo karbamido Cserum urea, mol/l, ir šlapimo karbamido Curine urea, mol/l;

c) šlapimo karbamido koncentracija Curine urea, mol/l nustatoma paruoštu darbui amperometriniu karbamido biojutikliu,

d) apskaičiuojama šio AP atvejo karbamido koncentracijų santykio Curine urea / Cserum urea vertė, padalijus Curine urea vertę iš Cserum urea vertės, kur šios vertės buvo paciento šlapimo ir kraujo mėginiuose;

e) santykio Curine urea / Cserum urea vertė palyginama su vertinimo kriterijaus DC verte, ir priskiriama vienai iš mažiausiai šių klasių, kur:

jeigu santykio Curine urea / Cserum urea vertė, gauta didesnė už vertinimo kriterijaus DC vertę, tai šis AP atvejis priskiriamas lengvo/vidutinio sunkumo AP eigai,

jeigu santykio Curine urea / Cserum urea vertė gauta mažesnė už vertinimo kriterijaus DC vertę, tai šis AP atvejis priskiriamas sunkiai/mirtinai AP eigai.

5. Būdas pagal 1 ir 4 punktus, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad vertinimo kriterijaus DC vertė yra lygi 15.

6. Būdas pagal 4 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad amperometrinis karbamido biojutiklis darbui paruošiamas šia operacijų seka:

- elektrocheminė celė pripildoma 1,65 ml natrio fosfato 20 mM buferinio tirpalo PBS (pH = 7,2), kuriame yra 100 mM KCl.,

- sudaroma biojutiklio kalibravimo kreivė, naudojant kalibravimo etaloninius tirpalus (0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 ir 2,5 mM karbamido PBS);

- šlapimo mėginys skiedžiamas 10 kartų PBS tirpalu,

- 50 µl mėginių pridedama į elektrocheminę celę,

- elektrodo srovės kitimo laike atsakas, kai darbinis potencialas yra 0 V, palyginamojo Ag/AgCl atžvilgiu, registruojamas naudojant potenciostatą/galvanostatą, tokį kaip Advanced Electrochemical System PARSTAT 2273,

- šlapimo karbamido koncentracija, Curine urea, mol/l, proporcinga biojutiklio atsakui, nustatoma naudojant kalibravimo kreivę.