Išradimas priskiriamas medicinos sričiai ir gali būti panaudotas kraujo apytakos stimuliavimui ne tik kūno paviršiuje bet ir vidaus organuose, pavyzdžiui, plaučiuose, esant kvėpavimo sutrikimams. Vakuuminis terapijos aparatas su ultragarsine stimuliacija apima vakuuminę taurę su centrine kiauryme, kurioje įmontuotas vakuumo padavimo vamzdelis, o vakuuminės taurės viršutinėje dalyje apie kaklelį suformuotas plokščias žiedinis paviršius, kurio plokštumos plotis atitinka pjezokeraminių, prispaustų iš viršaus įvore, žiedų pločiui, kuriuose mechaninis vakuuminis siurblys, valdomas valdiklio vakuuminėje taurėje sukuria tam tikro dydžio pastovų arba žemo dažnio (1 Hz – 30 Hz) moduliuotą neigiamą slėgį t.y. pulsuojantį vakuumą, kuris sužadina vakuuminės taurės veikiamos kūno dalies žemo dažnio mechaninius virpesius, pagerinančius terapinį poveikį. Pjezokeraminių žiedų virpesiai sužadinami iš valdiklio sinchroniškai su vakuuminiu siurbliu.