1. Vakuuminės terapijos aparatas, apimantis bent vieną vakuuminę taurę su centrine kiauryme, kurioje yra įmontuotas vakuumo padavimo vamzdelis, mechaninio slėgio reguliatorius su oro įleidimo elementu, vakuuminį siurblį ir valdiklį  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima vakuuminės taurės (1) viršutinėje dalyje apie kaklelį suformuotą plokščią žiedinį paviršių (3) su ant jo pozicionuojamais pjezokeraminiais žiedais (4), ir pjezokeraminių žiedų (4) prispaudimo prie plokščio žiedinio paviršiaus (3), iš viršaus, įvorę (5), kur plokščio žiedinio paviršiaus (3) plokštumos plotis atitinka pjezokeraminių žiedų (4), prispaustų iš viršaus įvore (5), plotį.

2. Vakuuminės terapijos aparato pagal 1 punktą valdymo būdas, kur valdiklis (6) valdo vakuuminio siurblio (7) veikimą ir pjezokeraminių žiedų (4) mechaninių virpesių sužadinimą taip, kad vakuuminis siurblys (7) ir pjezokeraminiai žiedai (4) veiktų tuo pačiu metu,

kur pjezokeraminių žiedų (4) generuojami mechaniniai virpesiai rezonuoja su vakuumine taure (1) ir veikia kaip suderinta rezonansinė sistema.

3. Būdas pagal 2 punktą, kur rezonansinis dažnis yra ultragarsiniame diapazone nuo 20 kHz iki 100 kHz.

4. Būdas pagal 2 arba 3 punktą, kur vakuuminis siurblys (7), valdomas valdiklio (6), vakuuminėje taurėje (1) sukuria 1 Hz – 30 Hz dažnio moduliuotą neigiamą slėgį.